## Sheet1
等离子前列腺电切镜参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 光学视管具有蓝宝石玻璃镜面，可高温高压灭菌，视野方向12°，外径≤4mm ；
| 3 | 外管鞘，可持续灌流外径≤26Fr，和相匹配的内管鞘；
| 4 | 、工作把手，人体工程学设计，被动式，用于生理盐水下；
| 5 | 兼容等离子环形电极、等离子针型电极等；
| 6 | 用于生理盐水下电切的高频电缆线，约4米长度；
| 7 | 生理盐水下电切，提高切割准确性，减少组织电凝深度和组织碳化情况，减少水中毒现象；
| 8 | 配有性能同等或优于Luer-lock的正形软管旋阀。
| 9 | 二、配置
| 10 | 光学视管12゜, 4mm 1根
| 11 | 外管鞘,26Fr,双旋阀,可旋转 1把
| 12 | 内管鞘,26Fr,外管鞘用 1把
| 13 | 工作把手,被动式,用于生理盐水下 1把
| 14 | 生理盐水电缆线 1根
| 15 | 软管接头 1个
| 16 | 冲洗器 1个
| 17 | 光学视管灭菌盒(可定制） 5个
| 18 | 三、其它：
| 19 | ▲维保年限≥3年
| 20 | ▲配件维保过后只收成本费
| 21 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 22 |  | 产品参数 | 备注
23
24
25