{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":5,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,54,0],[55,0,60,0]]}
["倾斜试验诊断系统参数及配置情况表"]
["参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,2,"适用于临床筛查晕厥或直立不耐受患者的病因时所进行的直立倾斜试验检查过程中患者多体位支撑"]
[null,3,"二、 系统软件及配套设备要求"]
[null,4,"1. 软件功能特点要求："]
[null,5,"患者数据登记模块，心电图数据读取、存储、回放软件模块，血压数据读取、储存、浏览模块，倾斜床设备操控软件模块，检查数据监测软件模块；"]
[null,6,"功能特点："]
[null,7,"1) 具有HIS接口功能，能够实现患者预约登记功能，根据患者病情 可以自行预设检查方案；"]
[null,8,"2) 连接十二导心电工作站数据实现倾斜试验过程中连续采集分析数据读取、存储、回放。"]
[null,9,"3) 连接动态血压设备辅助倾斜试验过程中患者的血压数据读取、存储、浏览，可按照倾斜试验需要进行血压间隔测量和紧急加测；"]
[null,10,"4) 诊断报告自动生成试验总结：最大心率、最小心率、最高血压、最低血压等；"]
[null,11,"5) 对于Wilson导联方式采集到的心电数据，用户可在软件中查看频谱心电、高频心电、QT离散度、心率变异性、心肌缺血、心率震荡等心电分析功能。"]
[null,12,"6) 同步显示血压及心电图数据，同步显示血压趋势图及实时心律趋势图，通过血压趋势图自动定位心电图；"]
[null,13,"7) 系统报告打印，支持自动或手动记录保存心电事件，以便医生选取打印心电诊断报告,可统一打印或选择打印，可打印心率变异性报告，血压变异性报告；"]
[null,14,"8) 在系统数据遭受破坏的情况下，可通过SQL server提供数据恢复。"]
[null,15,"9) 系统需具备用户访问控制措施，确保只有授权用户可以登录。"]
[null,16,"2. 系统配套心电工作站"]
[null,17,"1) 应符合国家医药YY1139心电诊断行业标准；"]
[null,18,"2) 心率显示范围为30bpm~300bpm，其中30bpm~100bpm误差为±1bpm，100bpm~ 300bpm误差为±1%;采样频率：≥1000Hz；采样精度：≥24 位；"]
[null,19,"3) 导联：标准12导联；输入回路电流：≤ 0.1μA；"]
[null,20,"4) 共模抑制比：＞60dB，＞100dB(加滤波器)；"]
[null,21,"5) 幅度频率特性：以10Hz为基准，0.05Hz~150Hz(-3dB~+0.4dB)；"]
[null,22,"6) 噪声电平：≤15μVp-p；安全类别：II类防除颤CF型；"]
[null,23,"7) 对于Wilson导联方式采集到的心电数据，操作者可在软件中查看QT离散度、高频心电、心率变异性、心肌缺血和心率震荡。"]
[null,24,"8) 心电波形采用反走样技术清晰显示，并具有导联位置智能调整功能，解决基线漂移或波形幅值过高等原因引起的波形重叠问题；"]
[null,25,"9) 采用即时采集、即时显示、即时保存的方式。加入即时分析QRS波形，计算心率、实时打印的功能，并提供多种滤波开关用于去除漂移及干扰；"]
[null,26,"3. 系统配套动态血压仪"]
[null,27,"1) 支持无线传输技术，支持分时、分段传输技术"]
[null,28,"2) 专业医用动态血压技术，支持测量间隔编程、实时传输技术；"]
[null,29,"3) 测量方法 阶梯放气示波法，收缩压测量范围40-260 mmHg，舒张压测量范围20-210 mmHg，心率范围40-200 bpm，准 确 性 ±3 mmHg；"]
[null,30,"4) 工作电源≥1000maH锂电池, 可测量并记录≥150条数据；"]
[null,31,"5) 安全系统 最大充气压力限制≤290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到≤120秒；"]
[null,32,"6) 无导管佩戴，方便携带，实时显示收缩压、舒张压、心率，采集时间"]
[null,33,"7) 支持体位信息记录，包括站立/坐、平躺、轻微运动等"]
[null,34,"8) 支持无线传输技术，支持分时、分段传输技术"]
[null,35,"4. 倾斜试验电动床"]
[null,36,"1）安全带装置：两点式，可拉伸，不少于两条"]
[null,37,"2）紧急复位装置：按钮分两段式开关，第一段为误操作设计，连续按下第二段电动床快速回落至0°；"]
[null,38,"3）电动床载重：工作载荷不小于130kg；"]
[null,39,"4）急停开关：急停开关启动后，电动床缓慢回落0°；"]
[null,40,"5）噪声：电动床正常工作时候，其噪声不大于65db(A)"]
[null,41,"6）能够在10s内完成0°--90°角的倾斜，并在晕厥发生的10~15s内回落至基线水平位。"]
[null,42,"7）数据接口：RS232数据串口"]
[null,43,"8） 床体使用年限10年（提供铭牌照片）"]
[null,44,"9） 床体在工作时其噪音≤65db"]
[null,45,"二、配置"]
[null,46,"1 倾斜试验监测软件系统  1套"]
[null,47,"2 心电工作站   1套"]
[null,48,"3 便携式动态血压仪  1台"]
[null,49,"4 电动倾斜床   1台"]
[null,50,"三、其它："]
[null,51,"▲维保年限≥3年"]
[null,52,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,53,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]
["补充参数及配置\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）",54,null,"产品参数","备注"]
[null,55]
[null,56]
[null,57]
[null,58]
[null,59]