{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":5,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,59,0],[60,0,65,0]]}
["负80℃超低温冰箱等设备参数及配置情况表"]
["参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"总概况：本项目包含负80℃超低温冰箱2台、负30℃超低温冰箱1台"]
[null,2,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,3,"（一）负80℃超低温冰箱2台"]
[null,4,"1、内部容积：不小于 816升；2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 600 个。"]
[null,5,"2、外部尺寸不大于（ H x D x W）：1981 x 978 x 1113 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。"]
[null,6,"3、工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，工作温度设定点可调节。"]
[null,7,"4、制冷系统: 797W工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 21 分钟。"]
[null,8,"5、制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。"]
[null,9,"6、整机内置≥7个温度探头，全面监控腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。"]
[null,10,"7、超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，增强保温性能及腔体存储空间。"]
[null,11,"8、配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。"]
[null,12,"9、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于352分钟。"]
[null,13,"10、箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。"]
[null,14,"11、配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达110KG。"]
[null,15,"12、四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。"]
[null,16,"13、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。"]
[null,17,"14、外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。"]
[null,18,"15、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。"]
[null,19,"16、冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。"]
[null,20,"17、重型脚轮，方便移动和固定冰箱。"]
[null,21,"18、界面：5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。"]
[null,22,"19、具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。"]
[null,23,"20、通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。"]
[null,24,"21、控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。"]
[null,25,"22、控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。"]
[null,26,"23、配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。"]
[null,27,"24、温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。"]
[null,28,"25、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行分贝不超过50.5dBA。"]
[null,29,"26、支持选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。"]
[null,30,"27、支持选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求。"]
[null,31,"（二）负30℃超低温冰箱1台"]
[null,32,"1、有效容积≥531L，温度范围-10°C～-30°C可调节；"]
[null,33,"2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；"]
[null,34,"3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；"]
[null,35,"4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；"]
[null,36,"5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；"]
[null,37,"6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；"]
[null,38,"7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；"]
[null,39,"8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；"]
[null,40,"9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;"]
[null,41,"10、风机，高效制冷，使用寿命更长；"]
[null,42,"11、设定-30℃的特性点温度均匀性小于3℃；"]
[null,43,"12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，LBA整体发泡，发泡层厚度≥80mm，密封保温效果好；"]
[null,44,"13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；"]
[null,45,"14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；"]
[null,46,"15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；"]
[null,47,"16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；"]
[null,48,"17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；"]
[null,49,"18、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h告。"]
[null,50,"19、稳定运行噪音小于40分贝。"]
[null,51,"21、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz"]
[null,52,"22、外部尺寸：≤940*845*1878mm"]
[null,53,"23、内部尺寸：≥704*620*1230mm"]
[null,54,"24、配置:主机1台、电源线1根，钥匙1套，冷冻抽屉1套。"]
[null,55,"二、其它："]
[null,56,"▲维保年限≥3年"]
[null,57,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,58,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]
["补充参数及配置\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）",59,null,"产品参数","备注"]
[null,60]
[null,61]
[null,62]
[null,63]
[null,64]