{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":5,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,63,0],[64,0,69,0]]}
["超低温离心机等设备参数及配置情况表"]
["参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"总概况：本项目包含超低温离心机1台、生物安全柜2台、制冰机1台"]
[null,2,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,3,"（一）超低温离心机1台"]
[null,4,"1.工作条件"]
[null,5,"1.1 电源：AC220V±22V，50Hz，10A；"]
[null,6,"1.2 工作环境相对湿度≤85%；"]
[null,7,"1.3 工作环境温度：5-35℃；"]
[null,8,"2.最高转速≥5000r/min，转速精度≤±30r/min；最大相对离心力≥4030xg，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增；"]
[null,9,"3.最大容量：≥24×10ml；"]
[null,10,"4.定时范围：1s～99min59s ，噪音≤60dB"]
[null,11,"5.温度设置范围：-20℃～+40℃，温度控制精度±2℃；"]
[null,12,"6.加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间，使分离效果达到最佳状态；"]
[null,13,"7.具备吸盘机脚，能使离心机固定于放置面，安全可靠。"]
[null,14,"8.安全性能：具有超温、超速、门锁保护等保护功能。"]
[null,15,"9.控制系统"]
[null,16,"9.1 5寸高清触摸屏控制（可戴手套直接操作），设置参数与运行参数同屏显示"]
[null,17,"9.2 可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名。可选中≥5组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。"]
[null,18,"10.全封闭旋转式压缩机。"]
[null,19,"11.双层机构，外形尺寸不超过360*450*400mm，重量≤47kg；"]
[null,20,"12.配置要求"]
[null,21,"12.1 主机 1台"]
[null,22,"12.2 水平转子24个（要求24*5ml(采血管)，最高转速≥4500r/min，最大相对离心力3080xg）"]
[null,23,"（二）生物安全柜2台"]
[null,24,"1、类别：气流30%排放，70%循环。"]
[null,25,"2、 安全柜箱体为SUS304静电喷涂，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。"]
[null,26,"3、 整体可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。"]
[null,27,"4、 滑动前窗具有卷簧悬挂系统，使用6mm厚度的安全玻璃。"]
[null,28,"5、 移门玻璃可进行全幅清洁。"]
[null,29,"6、 防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。"]
[null,30,"7、 电机风机系统:采用CAV恒风量技术与恒压气流稳定系统。"]
[null,31,"8、 双重模式可选：模式①安全值机模式，当移窗全部关闭3秒后，安全柜风机进入30%的节能模式下低速运行，降低运行功耗；模式②快速关机模式，当移窗全部关闭3秒后，风机即可关闭运行。"]
[null,32,"9、 具有断电记忆保护功能，当外网失电恢复后，安全柜可快速进入安全运行模式。"]
[null,33,"10、 工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。"]
[null,34,"11、 工作窗口吸入风速：≥0.53m/ｓ，工作区流入风速≥0.33m/ｓ，采用无阻碍回风技术，压差传感器实时监控吸入风速与流入风速，具有偏离标准值报警功能。"]
[null,35,"12、在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。"]
[null,36,"13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。"]
[null,37,"14、送、排风高效过滤对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%，高分子自流体定型无接缝闭孔密封形式，保证过滤器密封的完整性。"]
[null,38,"15、送风过滤器送风形式采用倾斜式，工作区洁净下降气流有效出风面积提高不低于7%"]
[null,39,"16、外形尺寸：W1500 mm *D795 mm *H2050mm，工作区尺寸：W1304 mm*D630 mm*H630 mm。"]
[null,40,"17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动。"]
[null,41,"18、噪音:≤65dBA，照度≥1000LUX。"]
[null,42,"19、设备开机具有预热自净功能（1-99分钟可调），并显示排风口和送风口的压差，手动关机具有延时关闭功能（1-99分钟可调）。"]
[null,43,"20、采用7寸触控屏，实时显示安全柜运行状态，以及流入风速，下降风速，随时查询设备信息以及提供修护保养信息，"]
[null,44,"21、内置多种运行模式供用户选择，包括启停模式、紫外灯运行方式等，内置时钟、秒表、倒计时功能。"]
[null,45,"22、三级密码管理，有效管控安全柜的正确使用，内置RS485信号接口，方便功能扩展。"]
[null,46,"（三）制冰机1台"]
[null,47,"1、制冰量(kg/24h)：20"]
[null,48,"2、储冰量(kg)：10"]
[null,49,"3、冷凝方式：风冷"]
[null,50,"4、耗水量(L/H)：≤0.8"]
[null,51,"5、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a"]
[null,52,"6、箱体外壳：不锈钢"]
[null,53,"7、输入功率(W)：180"]
[null,54,"8、箱体外形尺寸(长×宽×高)(mm)：300×493×547"]
[null,55,"9、净重(Kg)：32"]
[null,56,"10、毛重Kg)：36"]
[null,57,"11、冰    型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰"]
[null,58,"12、为全自动"]
[null,59,"二、其它："]
[null,60,"▲维保年限≥3年"]
[null,61,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,62,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]
["补充参数及配置\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）",63,null,"产品参数","备注"]
[null,64]
[null,65]
[null,66]
[null,67]
[null,68]