{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":133,"n_cols":5,"rows_kept":133,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,21,0],[22,0,44,0],[45,0,65,0],[66,0,90,0],[91,0,108,0],[109,0,116,0],[117,0,131,0],[132,0,137,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 彩色超声诊断系统 产品参数调研清单"]
["技术参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能及具体参数值)"]
[null,1,"设备用途说明：主要用于临床科室心、肺、腹部、肾脏、浅表血管等部位或急重症科室的超声下可视化引导研究和临床实践；该设备的整体功能具有世界领先水平，系统具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求。"]
[null,null,"主要技术规格及系统概述"]
[null,2,"高档彩色多普勒超声诊断仪："]
[null,2.1,"▲彩色监视器：≥20英寸高分辨率彩色LED显示器。"]
[null,2.2,"全触摸屏：≥20英寸电容式触摸屏，全触摸操控，支持单点、多点、滑动、缩放操作，支持擦拭消毒。"]
[null,2.3,"▲显示器配有双关节臂，可独立于主机旋转。"]
[null,2.4,"电池的续航时间：≥220分钟；能显示电池电量。"]
[null,2.5,"一体化的台车，带储物盒功能。"]
[null,2.6,"全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥57000。"]
[null,2.7,"数字化高分辨率二维灰阶成像。"]
[null,2.8,"支持谐波成像技术。"]
[null,2.9,"支持彩色多普勒模式。"]
[null,"2.10","支持能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图。"]
[null,"2.11","支持CM模式。"]
[null,"2.12","支持M模式。"]
[null,"2.13","支持解剖M型模式。"]
[null,"2.14","▲脉冲波多普勒，连续波多普勒。"]
[null,"2.15","支持组织多普勒成像。"]
[null,"2.16","支持线阵、凸阵扩展成像。"]
[null,"2.17","支持实时血流三同步。"]
["技术参数",2.18,"支持多取样门PW技术，取样门个数≥2个（非HPRF）。"]
[null,2.19,"实时空间复合成像技术。"]
[null,2.2,"支持自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。"]
[null,2.21,"支持频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。"]
[null,2.22,"支持全场聚焦技术，无需调整焦点和聚焦区域。"]
[null,2.23,"智能穿刺针增强技术，平面内、外穿刺时，可实时观察穿刺针尖走行路径。"]
[null,2.24,"穿刺针中位线：便于穿刺使用，探头有中位线，中位线可以预测进针深度。"]
[null,2.25,"智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。"]
[null,2.26,"支持全屏放大模式。"]
[null,2.27,"重症专用的成像条件：比如心脏、肺部、膈肌、腹部、CVC等。"]
[null,2.28,"支持实时动态记录各项生命体征信息，包括PaO2、PaCO2、MAP等。"]
[null,2.29,"支持教学视频录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并进行视频录制，录制后支持手机调阅原始视频。"]
[null,2.3,"▲重症专用的教学软件，包含心脏、肺部、膈肌扫查等操作教学。"]
[null,3,"测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）"]
[null,3.1,"一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流\n速、压力、流速比等）。"]
[null,3.2,"产科测量，具有产科应用软件。"]
[null,3.3,"心脏测量，具有心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量分析及报告。"]
[null,3.4,"多普勒血流测量与分析。"]
[null,3.5,"全自动血流多普勒包络分析。"]
[null,3.6,"支持VTI、CO、EF趋势图分析。"]
[null,3.7,"支持各项数据趋势图同屏显示，支持多种测量数据综合对比分析。"]
[null,3.8,"支持自动膈肌测量。"]
[null,3.9,"支持自动VTI测量、自动IVC测量、自动血流量测量。"]
["技术参数","3.10","支持IVC、ONSD规范测量标尺，通过固定IVC、ONSD测量标准值，规范测量操作，简化操作步骤。"]
[null,"4","流程化诊断工具"]
[null,"4.1","支持急危重症常用流程，可以人体图的形式直观展示切面及扫查部位，可以一键快速切换检查条件、快速记录诊断注释信息、快速记录切面正常异常情况、整体回顾病情记录。"]
[null,"4.2","支持急危重症肺部超声工作流程，快速筛查并记录病人肺部感染部位及感染程度。"]
[null,"4.3","支持休克智能化的评估工具，集合休克心肺、血管检查流程，自动切换每个流程专用的图像预置。"]
[null,"4.4","支持创伤评估流程，能直观了解心脏、肺部、腹部等多部位创伤状态，可直接选择并添加异常注释信息。"]
[null,"5","一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件"]
[null,"5.1","在院病人信息卡，支持在院病人信息快速输入。"]
[null,"5.2","超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现，同一患者不同时间的图像可同屏展示对比。"]
[null,"5.3","支持病人数据综合性管理，形成病人全身部位报告，病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。"]
[null,"6","输入/输出信号及参考信号"]
[null,"6.1","输入：网络。"]
[null,"6.2","输出：HDMI， ≥3个USB，支持快速闪存。"]
[null,"6.3","支持ECG生理信号的显示。"]
[null,"7","图像管理与记录装置"]
[null,7.1,"大容量硬盘≥500G。"]
[null,7.2,"图像可存储为PC兼容格式。"]
[null,7.3,"USB接口支持打印和数据输出。"]
[null,7.4,"多种应用超声测量数据导出，支持以Excel格式直接导出。"]
[null,8,"云端互联功能"]
[null,8.1,"支持云工作站，可以查看设备上传到云端的图像、测量等数据。"]
["技术参数",8.2,"内置远程会诊模块，无需借助PC端工作站即可开展实时远程视频会诊。"]
[null,8.3,"▲无需下载APP可实现会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。"]
[null,8.4,"支持教学视频录制，并可上传云端及分享。"]
[null,8.5,"支持远程售后，云服务。"]
[null,null,"技术参数及要求"]
[null,9,"系统通用功能"]
[null,9.1,"主机探头接口：≥3个，非扩展接口。"]
[null,10,"探头规格"]
[null,10.1,"频率：支持探头群频率范围1.0-15.0MHz。"]
[null,10.2,"支持探头最高频率≥15MHz。"]
[null,10.3,"支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵。"]
[null,10.4,"线阵探头有效阵元≥192。"]
[null,10.5,"部分探头支持探头按键，可远程操控主机。"]
[null,11,"二维图像主要参数"]
[null,11.1,"常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）。"]
[null,null,"凸阵探头频率2.0-6.0MHz；"]
[null,null,"相控阵探头频率1.0-5.0MHz；"]
[null,null,"线阵探头频率4-15MHz。"]
[null,11.2,"接收方式：可视可调动态范围≥180db。"]
[null,11.3,"二维灰阶≥256。"]
[null,11.4,"数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT。"]
[null,11.5,"支持全域整场聚焦技术。"]
[null,11.6,"电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。"]
[null,11.7,"预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节。"]
[null,11.8,"增益调节：TGC分段≥8。"]
["技术参数",11.9,"谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波。"]
[null,"11.10","扫描深度≥39cm。"]
[null,"12","频谱多普勒成像技术参数"]
[null,"12.1","支持方式：PWD、CWD、HPRF。"]
[null,"12.2","最大测量速度：PWD：血流速度最大9.0 m/s。"]
[null,"12.3","CWD：血流速度最大38.0m/s。"]
[null,"12.4","最低测量速度：≤1 mm/s（非噪声信号）。"]
[null,"12.5","显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D。"]
[null,"12.6","电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算。"]
[null,"12.7","零位移动：≥8级。"]
[null,"12.8","取样宽度及位置范围：宽度 0.5–30mm；分级。"]
[null,"13","彩色多普勒"]
[null,"13.1","显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。"]
[null,"13.2","偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°。"]
[null,"13.3","显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比。"]
[null,"13.4","彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。"]
[null,"14","超声功率输出调节"]
[null,"14.1","B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。"]
["配置清单","序号","详细项目","配置数量","备注(可根据实际产品自行补充)"]
[null,null,"基本规格"]
[null,"1","主机系统包括"]
[null,"1.1","主机",1]
[null,"1.2","超声系统基础软件",1]
[null,"1.3","常规测量包软件",1]
[null,"2","功能"]
[null,"2.1","自动VTI测量",1]
["配置清单","2.2","自动IVC测量",1]
[null,"2.3","自动血管测量",1]
[null,"2.4","自动血流量测量",1]
[null,"2.5","自动膈肌测量",1]
[null,"2.6","自动IMT测量",1]
[null,"2.7","急、重症工作流",1]
[null,"2.8","重症教学软件",1]
[null,"2.9","教学视频录制软件",1]
[null,"2.10","远程会诊功能",1]
[null,"3","探头"]
[null,"3.1","凸阵探头（成人腹部，小儿腹部，妇科，产科，泌尿，血管，神经，肺部）",1]
[null,"3.2","单晶相控阵探头(成人心脏，小儿心脏，TCD，肺部)",1]
[null,"3.3","线阵探头(小器官，浅表，血管，肌骨，神经，小儿腹部)",1]
[null,"4","附件"]
[null,"4.1","电源、ECG三导联、耦合剂、说明书等包装材料包",1]
["补充参数\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）","序号","详细项目","产品参数","备注"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}