{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":5,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,66,0],[67,0,72,0]]}
["心电监护仪设备参数及配置情况表"]
["参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,2,"1：整机要求："]
[null,3,"1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。"]
[null,4,"1.2、配置提手,方便移动。 "]
[null,5,"1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。"]
[null,6,"1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。"]
[null,7,"1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。"]
[null,8,"1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。"]
[null,9,"1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。"]
[null,10,"1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。"]
[null,11,"1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。"]
[null,12,"1.10、监护仪设计使用年限≥8年。"]
[null,13,"1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。"]
[null,14,"1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。"]
[null,15,"1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。"]
[null,16,"1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。"]
[null,17,"1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴"]
[null,18,"1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。"]
[null,19,"2：监测参数："]
[null,20,"2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏"]
[null,21,"2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。"]
[null,22,"2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。"]
[null,23,"2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。"]
[null,24,"2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。"]
[null,25,"2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。"]
[null,26,"2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。"]
[null,27,"2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。"]
[null,28,"2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。"]
[null,29,"2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。"]
[null,30,"2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。"]
[null,31,"2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。"]
[null,32,"2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。"]
[null,33,"2.14、提供辅助静脉穿刺功能。"]
[null,34,"3：系统功能："]
[null,35,"3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。"]
[null,36,"3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。"]
[null,37,"3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。"]
[null,38,"3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾"]
[null,39,"3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值"]
[null,40,"3.6、≥1000组NIBP测量结果"]
[null,41,"3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾"]
[null,42,"3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能"]
[null,43,"3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。"]
[null,44,"3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。"]
[null,45,"3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。"]
[null,46,"3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。"]
[null,47,"3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。"]
[null,48,"3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。"]
[null,49,"3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。"]
[null,50,"3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。"]
[null,51,"3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘"]
[null,52,"4、配置（单台配置）"]
[null,53,"监护仪主机"]
[null,54,"心电配置（3/5导） 1套"]
[null,55,"一次性心电电极5片装 1套"]
[null,56,"血氧探头主电缆  1根"]
[null,57,"手指血氧探头  1个"]
[null,58,"无创压外接导气管  1个"]
[null,59,"成人袖套成品 1套"]
[null,60,"三芯电源线 1根"]
[null,61,"锂电池 1个"]
[null,62,"二、其它："]
[null,63,"▲维保年限≥3年"]
[null,64,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,65,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]
["补充参数及配置\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）",66,null,"产品参数","备注"]
[null,67]
[null,68]
[null,69]
[null,70]
[null,71]