{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,36,0],[37,0,42,0]]}
["胰岛素泵设备参数及配置情况表"]
["参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,2,"1. 适用范围：适用于住院及门诊高血糖患者的血糖调节，24小时皮下进行生理脉冲微量注射胰岛素，适用于糖尿病患者（包含成人和儿童）；"]
[null,3,"2. 泵主屏幕实时显示当前活性胰岛素；"]
[null,4,"3. 屏幕亮度可调节，背景灯自动熄灭时间可调节；"]
[null,5,"4. 电池状态显示（电量从100%到0%）；"]
[null,6,"5. 储药器状态显示（剩余的胰岛素的量从100%到1%）；"]
[null,7,"6. 阻塞传感器：有，评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量，平均在胰岛素输注停顿达到3单位时就会触发阻塞报警；"]
[null,8,"7. 防水设计≥IPX7；"]
[null,9,"8.系统要求：一体机，无需使用外配控制器，通过泵体键盘即可完成所有胰岛素泵系统操作"]
[null,10,"9. 输注管路尺寸：≥42种，便于不同类型患者不同输注部位选择使用"]
[null,11,"10. 输注软管：注册证、说明书或彩页标注≥两层，内外壁不同强度材质，防打折防管径变形，稳定输注量"]
[null,12,"11. 有阻塞、低电量、低药量、无输注、药输完等实时报警功能；"]
[null,13,"12. 有大剂量、基础率、日总量、剩余药量、输注管使用时长等提示功能；"]
[null,14,"13. 基础率最小步长0.025U/h；"]
[null,15,"14. 基础率范围0.025U/h-35 U/h；"]
[null,16,"15. 基础率时段：≥40段；"]
[null,17,"16. 系统可设置及同时显示基础率模式：≥8种"]
[null,18,"17. 临时基础率输注率模式：百分比模式（0 – 200%）；"]
[null,19,"18. 临时基础率设定时间范围：30分钟至24小时；"]
[null,20,"19. 临时基础率增加幅度："]
[null,21,"对于（0 – 0.975）U/h，增量为0.025 U/h"]
[null,22,"对于（1 – 9.95）U/h，增量为0.05 U/h"]
[null,23,"对于10U/h（最大值基础率），增量为0.1U/h"]
[null,24,"20. 大剂量增量：0.025U；"]
[null,25,"21. 大剂量输注范围：0.025U-75.0U"]
[null,26,"22. 大剂量输注速率：标准模式（1.5U/min）、快速模式（15U/min）"]
[null,27,"23. 大剂量输注方式：包括但不限于常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量；"]
[null,28,"24. 支持≥7种大剂量预设；"]
[null,29,"25. 一体机，无需控制器，并且只能通过泵体上的机械按键操作，保证输注安全性；"]
[null,30,"26. 电池：锂电池、或碱性电池、或可反复充电的镍氢电池；"]
[null,31,"27. 报警/提示：同时具有以下：声响，震动，声响加震动的报警提示功能"]
[null,32,"二、其它："]
[null,33,"▲维保年限≥3年"]
[null,34,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,35,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]
["补充参数及配置\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）",36,null,"产品参数","备注"]
[null,37]
[null,38]
[null,39]
[null,40]
[null,41]