{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":5,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,29,0],[30,0,35,0]]}
["医用血液冷藏冰箱设备参数及配置情况表"]
["参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,2,"1.门体：采用立式双门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。"]
[null,3,"2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。"]
[null,4,"3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警，事件记录和巡检记录等信息。"]
[null,5,"4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。"]
[null,6,"5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。"]
[null,7,"6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。"]
[null,8,"7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。"]
[null,9,"8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。"]
[null,10,"9. 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。"]
[null,11,"10.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速运行，均匀性更好。"]
[null,12,"11.冷凝风机：德国进口品牌EBM全电压风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。"]
[null,13,"12. 噪声声压级≤41dB（A），有效容积≥1369L。"]
[null,14,"13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。"]
[null,15,"14.门体机械锁和电磁锁双重保障，电磁锁可以实现NFC打卡开锁功能。"]
[null,16,"15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。"]
[null,17,"16.箱内7个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。"]
[null,18,"17.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。"]
[null,19,"18.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。"]
[null,20,"19.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。配备温度监控模块。"]
[null,21,"20. 抽屉：注塑抽屉48个，轻便灵活，每个抽屉最多可放10袋400ml血袋。"]
[null,22,"21. 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障问题通过手机端一键报修。"]
[null,23,"22.具有医疗器械注册证。"]
[null,24,"24. 可实现血液管理智能管理（硬件：冷藏箱、 RFID功能模块；软件：智能血液管理软件）,通过血筐上方的天线板读取血袋上粘贴的超高频标签，识别已绑定的血袋信息，实现血液的出入库提醒、效期提醒、关门盘点等功能，免去人工盘点等诸多烦恼。"]
[null,25,"二、其它："]
[null,26,"▲维保年限≥3年"]
[null,27,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,28,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]
["补充参数及配置\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）",29,null,"产品参数","备注"]
[null,30]
[null,31]
[null,32]
[null,33]
[null,34]