{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,48,0],[2,1,48,1]]}
["简要技术需求或者服务要求等响应情况表"]
["货物名称","数量","序号","详细项目（▲代表实质性需求）","产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）","备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)"]
["除颤仪","1台",1,"一、主要技术规格及系统参数"]
[null,null,2,"1. 重量：≤4.3kg（含电池）。"]
[null,null,3,"2. 彩色电容触摸屏≥7.8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。"]
[null,null,4,"3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。"]
[null,null,5,"4. 支持中文操作界面。"]
[null,null,6,"5. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。"]
[null,null,7,"6. 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。"]
[null,null,8,"7. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。"]
[null,null,9,"8. 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分19档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。"]
[null,null,10,"9. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。"]
[null,null,11,"10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。"]
[null,null,12,"11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。"]
[null,null,13,"12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥6.5小时。"]
[null,null,14,"13. 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s。"]
[null,null,15,"14. 除颤充电迅速，充电至200J≤5s。"]
[null,null,16,"15. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。"]
[null,null,17,"16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。"]
[null,null,18,"17. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。"]
[null,null,19,"18. 抢救结束后自动生成抢救报告。"]
[null,null,20,"19. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。"]
[null,null,21,"20. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。"]
[null,null,22,"21. 支持ST和QT实时分析。"]
[null,null,23,"22. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。"]
[null,null,24,"23. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。"]
[null,null,25,"24. 脉率范围：20-300bpm。"]
[null,null,26,"25. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。"]
[null,null,27,"26. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。"]
[null,null,28,"27. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。"]
[null,null,29,"28. 配置1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥290次。"]
[null,null,30,"29. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。"]
[null,null,31,"30. 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。"]
[null,null,32,"31. 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。"]
[null,null,33,"32. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。"]
[null,null,34,"33. 支持设备状态指示灯用户检测。"]
[null,null,35,"34. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。"]
[null,null,36,"35. 支持自检放电能量精度显示和打印。"]
[null,null,37,"36. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。"]
[null,null,38,"37. 满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。"]
[null,null,39,"二、配置清单（单台配置）"]
[null,null,40,"主机 1台"]
[null,null,41,"3/5导联心电监护附件  1套"]
[null,null,42,"锂电池   1块"]
[null,null,43,"热敏记录仪  1个"]
[null,null,44,"三、其它："]
[null,null,45,"▲维保年限≥3年"]
[null,null,46,"▲配件维保过后只收成本费"]
[null,null,47,"▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准"]